## Slide 1
鏨電池 SOC/SOH 估計
動態阻抗法 MCU 驗證計畫
Based on: Implementation of SOC and SOH Estimation for Li-ion Batteries
Lin, Wang, Ho (NTUST / NIU / LHU, 2016 IEEE)
2026 / 04

## Slide 2
簡報大綱
01
論文核心方法回顧
動態阻抗法 SOC 估計 + 投影法 SOH 估計
02
驗證系統架構
MCU + 電壓電流感測器 + DC Source + DC Load
03
硬體規格與接線
IT6302 / IT8512A+ / STM32 / INA226
04
韌體設計流程
取樣迴圈、動態阻抗計算、SOC/SOH 演算法
05
實驗步驟規劃
校準 → 建立基線 → 老化測試 → 比對驗證
06
預期成果與時程
驗證目標、風險評估、里程碑

## Slide 3
01 論文核心方法回顧
SOC 估計：動態阻抗法
核心定義
Dynamic Impedance = dV / dI
拋物線模型
dV/dI = a(SOC)^2 + b(SOC) + c
唯一解
透過一階微分 d(dV/dI)/dSOC
消除拋物線雙解問題
取得唯一 SOC 值
優勢：不需初始值
SOH 估計：投影法
核心觀察
老化電池 → 參數 a 增大
→ 曲線斜率更陡
→ SOC 軸投影更短
SOH 公式
SOH = cos(arctan(a_now))
/ cos(arctan(a_origin))
關鍵參數推導
Step1: 二階微分求 a
Step2: 極值點反推 b
Step3: 投影比值求 SOH

## Slide 4
02 驗證系統架構
DC Source
IT6302
充電模擬
鏨電池模組
ICR18650
受測對象
DC Load
IT8512A+
放電負載
INA226
電壓電流感測
I2C 介面
MCU (STM32)
演算法核心
SOC/SOH 計算
資料流向：Battery → INA226 (V, I 取樣) → MCU (演算) → UART/USB 輸出結果

## Slide 5
03 硬體規格與接線
設備 | 型號 | 用途 | 關鍵規格
DC Source | ITECH IT6302 | 充電 / 模擬電源 | 30V/3A, 三路獨立輸出
DC Load | ITECH IT8512A+ | 恆流放電 | 120V/30A/300W, CC/CV/CR/CW
MCU | STM32F4 系列 | 運算核心 | ARM Cortex-M4, FPU, I2C, ADC
V/I 感測器 | INA226 | 電壓電流量測 | I2C, 16-bit, ±0.1% 精度
電池 | ICR18650-22P | 受測對象 | 2150mAh, 3.7V, 2.75~4.2V
接線重點
1. INA226 串聯於電池正極迴路，取樣電壓/電流（Shunt Resistor 選擇需匹配最大放電電流）
2. DC Source 透過繼電器/MOSFET 切換充電路徑，DC Load 透過相同機制切換放電路徑
3. MCU 經 I2C 讀取 INA226，經 UART/USB 將 SOC/SOH 結果回傳 PC 記錄

## Slide 6
04 韌體設計流程
Timer ISR (1Hz)
每秒觸發中斷
讀取 INA226
取得 V, I 即時值
計算 dV, dI
V2-V1, I2-I1
計算動態阻抗
dV/dI
計算 dSOC
庫侖計數法
dSOC = dI*dt
/ (Qrated*3600)
推導 a, b
二階微分求 a
極值反推 b
即時更新參數
SOC/SOH 輸出
Eq.(7) 求 SOC
Eq.(14) 求 SOH
UART 回傳 PC
設計要點：
取樣率 1Hz（與論文一致）| 保護機制：過壓 4.2V / 欠壓 2.75V 自動切斷 | 資料透過 UART 即時傳輸至 PC 做離線分析與繪圖

## Slide 7
05 實驗步驟規劃
Phase 1
感測器校準
1. INA226 偏移校正
2. 與 DMM 比對電壓/電流精度
3. 確認 I2C 通訊穩定性
4. 設定 Shunt Resistor 倍率
Phase 2
新電池基線建立
1. CC 放電 (0.5C) 100%→0%
2. 記錄 V, I, dV/dI vs SOC
3. 擬合拋物線參數 a, b, c
4. 記錄 a_origin 作為 SOH 基準
Phase 3
多工況放電測試
1. 不同放電倍率 (0.2C~2C)
2. 脈衝放電模式
3. 驗證動態阻抗即時追蹤
4. 比對庫侖計數法結果
Phase 4
老化驗證
1. 循環充放電加速老化
2. 每 50 cycle 記錄 a_now
3. 計算 SOH 並與容量法比對
4. 驗證 SOH 趨勢一致性

## Slide 8
05 實驗參數設定
DC Source (IT6302) 充電設定
CC 模式：
電流：1.075A (0.5C)
電壓上限：4.2V
CV 模式：
電壓：4.2V
截止電流：0.05A (C/43)
DC Load (IT8512A+) 放電設定
CC 模式（基線測試）：
電流：1.075A (0.5C)
截止電壓：2.75V
多倍率測試：
0.2C / 0.5C / 1C / 2C
脈衝模式：10s ON / 30s OFF
MCU 取樣與演算參數
參數 | 設定值 | 說明
取樣率 | 1 Hz (Timer ISR) | 與論文一致，每秒讀取 V, I
Qrated | 2150 mAh | ICR18650-22P 額定容量
保護閾值 | V > 4.2V 或 V < 2.75V | 觸發切斷繼電器

## Slide 9
06 預期成果與時程
驗證目標
< 5%
SOC 誤差
與庫侖計數法比對
< 3%
SOH 誤差
與容量衰減法比對
< 10ms
即時運算
單次 SOC 計算延遲
里程碑時程
Week 1-2
硬體組裝
INA226 校準
Week 3-4
韌體開發
I2C + Timer ISR
Week 5-6
基線實驗
參數擬合
Week 7-8
多工況測試
演算法驗證
Week 9-10
老化實驗
SOH 驗證
風險提醒：老化實驗耗時較長（數百 cycle），建議同時準備不同老化程度的電池進行平行測試

## Slide 10
Thank You
鏨電池 SOC/SOH 動態阻抗法 MCU 驗證計畫
Questions & Discussion